ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναγραφεί ο προσφερόμενος τύπος όπου αυτό είναι εφικτό και θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης, εφόσον κατατεθούν.

Όπου εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, αυτές θεωρούνται ότι συνοδεύονται από τη μνεία «Ή ΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ».

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: Γούλα Μαρία, τηλ: 2461068296, email: mgoula@uowm.gr

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ειδικό πολυρυθμιζόμενο κάθισμα με τροχήλατη βάση |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Ειδικό πολυρυθμιζόμενο κάθισμα με τροχήλατη βάση εσωτερικού & εξωτερικού χώρου. Το κάθισμα να προσδένεται και να ασφαλίζει συρταρωτά στη βάση, μέσω του ειδικού αντάπτορα. Να μπορεί να αφαιρεθεί πολύ εύκολα, τραβώντας την ειδική ασφάλεια. Το κάθισμα να είναι πολυπροσαρμοζόμενο και να διαθέτει: • Σκελετό από ABS και επενδύσεις πλάτης και καθίσματος από βραδύκαυστο ύφασμα και εσωτερικό αφρώδες μαλακό υλικό. Οι επενδύσεις να διατίθενται σε μαύρο, κόκκινο, μπλε ή πράσινο χρώμα • Δυναμική πλάτη η οποία να ανακλίνεται αυτόματα μέσω μπουκάλας αερίου για την απορρόφηση της εκτατικής ενέργειας και επαναφοράς του χρήστη στην σωστή θέση χωρίς την ανάγκη πλευρικής διόρθωσης της μέσης. Σε περίπτωση που δεν είναι χρήσιμη η δυνατότητα δυναμικής πλάτης, η μπουκάλα να μπορεί να κλειδώσει εύκολα και να γίνει σταθερή. • Ανακλινόμενη πλάτη με θέσεις γωνίας από -5° έως +30° έτσι ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση του χρήστη με ανοιχτή ή κλειστή γωνία ισχίου • 3 επιλογές αυξομείωσης του πλάτους του καθίσματος: 34 εκ (Small), 40 εκ (Medium) και 46 εκ (Large) • Ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης, ρυθμιζόμενο βάθος καθίσματος για κάθε σκέλος ξεχωριστά καθώς και μηχανισμό απαγωγής ισχίων για κάθε σκέλος ξεχωριστά από 0° έως +15° Η τροχήλατη βάση να διαθέτει: • Σκελετό από αλουμίνιο και ατσάλι με επίστρωση πούδρας. Τα πλαστικά μέρη της να κατασκευάζονται από ABS. • Δυνατότητα ρύθμισης ανάκλισης ολόκληρου του καθίσματος (tilt-in-space) χωρίς να απορρυθμίζεται η γωνία ισχίων. • Ενιαία πτυσσόμενη χειρολαβή ώθησης με ανακλινόμενη λαβή και ανακλινόμενο βραχίονα – πλάτη κατά 30˚ • Οπίσθιους συμπαγείς τροχούς 12,5” • Εμπρόσθιους συμπαγείς τροχούς 7” • Φρένα χειρός στους 2 οπίσθιους τροχούς, τοποθετημένα στο ύψος του μηρού του χρήστη • Αντιανατρεπτικά πτυσσόμενα ροδάκια anti-tip • Τρεις (3) επιλογές ρύθμισης ύψους καθίσματος • Ειδικό αντάπτορα για το κάθισμα • Υποδοχές πρόσδεσης στο αυτοκίνητο ή το σχολικό Το κάθισμα να συμπεριλαμβάνει τα αξεσουάρ: • Σύστημα στηρίγματος κεφαλής με ρυθμιζόμενο μεταλλικό βραχίονα. Ο βραχίονας να ρυθμίζεται σε ύψος και κλίση στηρίγματος κεφαλής. Το στήριγμα κεφαλής να διαθέτει πλαστικό σκελετό με μαλακό μαξιλαράκι και πλαϊνά σιαγόνας ρυθμιζόμενα σε πλάτος. • Ζεύγος περιστρεφόμενα πλαϊνά στηρίγματα θώρακος από μαλακή πολυουρεθάνη, με ασφάλειες για τοποθέτηση στο επιθυμητό ύψος της πλάτης. Η μεταξύ τους απόσταση να είναι ρυθμιζόμενη. • Γιλέκο στήριξης κορμού τεσσάρων σημείων από μαλακό και ελαστικό ύφασμα με Neoprene, ρυθμιζόμενο & προσθαφαιρούμενο • Ζώνη στήριξης λεκάνης τεσσάρων σημείων από μαλακό ύφασμα με πλαστική πόρπη κλεισίματος, ρυθμιζόμενο & προσθαφαιρούμενο • Ζεύγος μπράτσα ρυθμιζόμενα σε ύψος και σε κλίση βραχίονα, με επένδυση από πολυουρεθάνη στο σημείο επαφής με το αντιβράχιο, προσθαφαιρούμενα • Τραπέζι εργοθεραπείας από θερμοπλαστικό πολυμερές ABS, ρυθμιζόμενο σε ύψος και κλίσεις μέσω των μπράτσων, προσθαφαιρούμενο Η τροχήλατη βάση να συμπεριλαμβάνει τα αξεσουάρ: • Ενιαία πλάκα υποποδίου με βραχίονα, ρυθμιζόμενη σε ύψος, βάθος και κλίση πέλματος • Ζεύγος ιμάντες υποποδίων για την σταθεροποίηση των πελμάτων Το κάθισμα να έχει διαστάσεις: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 4 / εκατοστά Πλάτος καθίσματος 34, 40, 46 Πλάτος σκέλους 13, 19, 25 Βάθος καθίσματος 38-53 Ύψος πλάτης 50-71 Πλάτος πλάτης (άνω τμήμα) 35+5 Συνολικό πλάτος - μέγιστη απαγωγή 59, 65, 71 Ανάκλιση πλάτης -5˚ έως +30˚ Γωνία απαγωγής κάθε σκέλους 0˚ έως 15˚ Βάρος καθίσματος 13 κιλά Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 80 κιλά Η τροχήλατη βάση να έχει διαστάσεις: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 3 / εκατοστά Υποδοχή βάσης (Πλάτος Χ Βάθος) 21,5 Χ 40,5 Πλάτος 66 Πλάτος μεταξύ τροχών 53,5 Μήκος 84 Ύψος 98 Ύψος πλάτης 57 Ύψος καθίσματος από το έδαφος 41 / 43,5 / 46 Ανάκλιση καθίσματος -5° έως 30° Ανάκλιση πλάτης - βραχίονα 30° Βάρος 20 κιλά Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 100 κιλά | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Ποσότητα, Εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 2.1 | Ορθοστάτης ηλεκτρικής ανάκλισης |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Ορθοστάτης, κατάλληλος για τοποθέτηση ύπτια θέση. Να διαθέτει ηλεκτρική ανάκλιση από την οριζόντια στην κάθετη θέση (0˚-87˚) μέσω ηλεκτροκίνητου μηχανισμού που να ελέγχεται με ενσύρματο χειριστήριο. Να αποτελείται από μία τροχήλατη βάση, ένα ανατομικό μαξιλάρι κορμού από μαλακό PU, και διαιρούμενα υποπόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος και κλίση (από -10˚ έως 10˚), το κάθε ένα ξεχωριστά. Η βάση να έχει προφίλ από χαλυβδοσωλήνα και τμήματα από επιχρωμιωμένο χάλυβα. Να συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω αξεσουάρ: • Ανατομικό μαξιλάρι επιμήκυνσης κορμού από μαλακό PU, διαστάσεων 25 (άνω πλάτος) Χ 31 (κάτω πλάτος) Χ 40 εκ ύψος. Να μπορεί να τοποθετηθεί στο επιθυμητό ύψος • Πρόσθετο τμήμα επιμήκυνσης από μαλακό PU, διαστάσεων 40 εκ πλάτος Χ 10 εκ ύψος. Να μπορεί να τοποθετηθεί στο επιθυμητό ύψος. • Ζεύγος πλαϊνά στηρίγματα θώρακος (αριστερά – δεξιά). Τα σημεία επαφής με το σώμα του χρήστη να διαθέτουν μαλακές επενδύσεις. Να μπορούν να τοποθετηθούν στο επιθυμητό ύψος το καθένα ξεχωριστά και να ρυθμίζεται η μεταξύ τους απόσταση. Διαστάσεις: 18 εκ ύψος Χ 13 εκ πλάτος. • 2 ιμάντες στήριξης με Velcro και πλαστική πόρπη ασφαλείας. Να προσδένονται στον σκελετό του ορθοστάτη και να μπορούν να τοποθετηθούν στο επιθυμητό ύψος. Πλάτος (ο καθένας) 58-96 εκ. • Ζεύγος στηρίγματα γονάτων. Τα σημεία επαφής με το σώμα του χρήστη να διαθέτουν μαλακές επενδύσεις. Να μπορούν να τοποθετηθούν στο επιθυμητό ύψος το καθένα ξεχωριστά, και να ρυθμίζεται η μεταξύ τους απόσταση. • Τραπέζι εργοθεραπείας από πλαστικό ABS. Το τραπέζι να κατασκευάζεται από πλαστικό και να διαθέτει λεκανάκι και κάλυμμα. Να είναι ρυθμιζόμενου ύψους, βάθους και κλίσεων. • Σετ πλαστικά πέλματα - πέδιλα (αριστερό – δεξί) για τοποθέτηση στα υποπόδια. Να είναι ρυθμιζόμενου βάθους. Μήκος 24 εκ. • Ζεύγος ρυθμιζόμενοι ιμάντες υποποδίων για την σταθεροποίηση των πελμάτων πάνω στο υποπόδιο. Να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: • Πλάτος βάσης: 75 εκ. • Συνολικό μήκος βάσης: 111 εκ • Ύψος, κάθετο: 88-99 εκ • Ύψος, οριζόντιο: 80 εκ • Ύψος από το έδαφος – βάση: 13 εκ • Πλάτος μαξιλαριού κορμού (άνω, κάτω): 40,55 εκ. • Ύψος μαξιλαριού κορμού: 85 εκ • Ανάκλιση ορθοστάτη: 0˚-87˚ • Ανάκλιση υποποδίων: από -10˚ έως 10˚ • Βάρος, χωρίς αξεσουάρ: 37 κιλά • Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 100 κιλά | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 2.2 | Ποσότητα, Εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 3.1 | Αναπηρικό αμαξίδιο ελαφρού τύπου |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Αναπηρικό πτυσσόμενο αμαξίδιο ελαφρού τύπου, με σκελετό με διπλό χιαστί από κράμα αλουμινίου. Να διαθέτει ενιαία επένδυση πλάτης και καθίσματος που να κατασκευάζεται από λούτρινο ύφασμα δίφυλλου πολυεστέρα και να προσαρμόζεται πάνω στους 6 ιμάντες Velcro της πλάτης. Η επένδυση να διατίθεται σε μαύρο χρώμα και ο σκελετός σε 3 χρώματα: μπλε σκούρο, μαύρο και λευκό. Να διαθέτει: • Οπίσθιους φουσκωτούς τροχούς 24”, προσθαφαιρούμενους εύκολα μέσω ειδικού μηχανισμού • Εμπρόσθιους συμπαγείς τροχούς 5” ή 6,5” • Ρυθμιζόμενη ανάκλιση πλάτης για τη ρύθμιση της γωνίας ισχίων • Ρυθμιζόμενη γωνία οσφυϊκής μοίρας της πλάτης • Ρυθμιζόμενο βάθος καθίσματος μέσω ρύθμισης των κλίσεων της πλάτης • Ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης • Ρυθμιζόμενη καμπυλότητα πλάτης, μέσω ρύθμισης των 6 ιμάντων Velcro • Δυνατότητα τοποθέτησης των οπίσθιων τροχών σε 4 διαφορετικές θέσεις (οπές), για αλλαγή του ύψους του οπίσθιου τμήματος του αμαξιδίου και την αλλαγή του κέντρου βάρους του αμαξιδίου • Χειρολαβές ώθησης ρυθμιζόμενου ύψους, προσθαφαιρούμενες • Χειρόφρενα στους 2 οπίσθιους τροχούς, στο ύψος του μηρού του χρήστη για εύκολη πρόσβαση • Αντιανατρεπτικά τηλεσκοπικά ροδάκια (anti-tip) πτυσσόμενα • Διαιρούμενα υποπόδια προσθαφαιρούμενα, περιστρεφόμενα, ρυθμιζόμενα σε ύψος και κλίση πέλματος • Μπράτσα (ζεύγος) ρυθμιζόμενου ύψους, με πλαϊνές προστατευτικές πλάκες, με μήκος βραχίονα 35 εκ, προσθαφαιρούμενα • Στεφάνες ώθησης οπίσθιων τροχών Να συμπεριλαμβάνονται τα αξεσουάρ: • Ζώνη λεκάνης, προσθαφαιρούμενη • Μαξιλάρι καθίσματος με λούτρινο κάλυμμα, προσθαφαιρούμενο • Εργαλεία Να είναι διαθέσιμο σε 7 επιλογές πλάτους καθίσματος, με επιλογή του επιθυμητού: 35 εκ, 37,5 εκ, 40 εκ, 42,5 εκ, 45 εκ, 47,5 εκ και 50 εκ. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 3.2 | Ποσότητα, Εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 4.1 | Οπίσθιος περιπατητήρας |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Οπίσθιος περιπατητήρας με πτυσσόμενο σκελετό. Ο σκελετός του να κατασκευάζεται από αλουμίνιο με ατσάλι, με επίστρωση πούδρας. Ο σκελετός να διαθέτει οριζόντια μπάρα με μαλακή επένδυση από Decutex και να είναι διαθέσιμος σε ασημί-γκρι χρώμα. Να διαθέτει: • Ίσιες οριζόντιες κυλινδρικές χειρολαβές ώθησης ρυθμιζόμενου ύψους με επένδυση. Να ρυθμίζεται επίσης η μεταξύ τους απόσταση • Δύο (2) εμπρόσθιοι συμπαγείς τροχοί με μηχανισμό κλειδώματος περιστροφής διαστάσεων 28 Χ 140 χιλ. • Δύο (2) οπίσθιοι συμπαγείς τροχοί με διακόπτη ρύθμισης αντίστασης και διακόπτη ενεργοποίησης-απενεργοποίησης της οπίσθιας κίνησης διαστάσεων 30 Χ 200 χιλ Να έχει διαστάσεις: • Πλάτος μεταξύ χειρολαβών: 33-64 εκ • Ύψος από το δάπεδο έως τις χειρολαβές: 75-104,5 εκ • Πλάτος: 69 εκ • Μήκος: 87 εκ • Διάμετρος περιστροφής: 114 εκ • Βάρος: 12 κιλά • Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 80 κιλά | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 4.2 | Ποσότητα, Εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 5.1 | Πρόσθιος περιπατητήρας |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Ειδικός πρόσθιος περιπατητήρας Volaris S7 Smart. Να είναι ιδιαίτερα ελαφρύς και πρακτικός και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Να διαθέτει πτυσσόμενο σκελετό από αλουμίνιο με χιαστί σε ασημί χρώμα, με πλαστικά μέρη σε γκρι χρώμα. Να διαθέτει: • Χειρολαβές ώθησης ρυθμιζόμενου ύψους η κάθε μία, με χειρόφρενα • Ενσωματωμένο πτυσσόμενο πλαστικό καθισματάκι, ρυθμιζόμενου ύψους • Δύο (2) οπίσθιους σταθερούς τροχούς 200Χ32 χιλ και δύο (2) πρόσθιους περιστρεφόμενους τροχούς 200Χ32 χιλ. Να έχει διαστάσεις: • Συνολικό πλάτος: 59 εκ • Συνολικό μήκος: 74 εκ • Πλάτος καθίσματος: 40,5 εκ • Ύψος: 76-102 εκ • Ύψος καθίσματος: 46-60 εκ • Βάρος: 7,5 κιλά • Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 150 κιλά | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 5.2 | Ποσότητα, Εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 6.1 | Κρεβάτι ηλεκτρικό πολύσπαστο |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: • Να είναι πτυσσόμενο, να μεταφέρεται, να συναρμολογείται & να αποσυναρμολογείται εύκολα και γρήγορα από 1 μόνο άτομο. • Ηλεκτρική ανύψωση πλάτης, γονάτων & ποδιών. • Ο αναρτήρας και το στρώμα να συμπεριλαμβάνονται. • Εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠ: 102x218cm • Εσωτερικές διαστάσεις ΜxΠ: 200x90cm • Ύψος από το πάτωμα: Ηλεκτρική ανύψωση 40-80cm. • Μοτερ : LINAK 230v • Υψηλής ποιότητας συμπαγείς τροχοί • Το περιθώριο κάτω από το κρεβάτι να είναι επαρκές για χρήση οποιουδήποτε από τους κοινούς γερανούς ανύψωσης. Εσωτερικά ξύλινα καλύμματα για τις μετώπες. • Να είναι εύκολο στην μεταφορά & την αποθήκευση. • Ξύλινος ορθοπεδικός σομιές • Να συμπεριλαμβάνεται στρώμα | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 6.2 | Ποσότητα, Εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 7.1 | Τροχήλατος γερανός μεταφοράς ασθενών με σάκο μεταφοράς |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Γερανός μεταφοράς ασθενών, με τροχήλατη βάση 4 τροχών: 2 εμπρός διαμέτρου 75 χιλ, και 2 πίσω διαμέτρου 75 χιλ με ποδόφρενα. Η βάση να διαθέτει λειτουργία ηλεκτροκίνητης απαγωγής των ποδιών της από 67 έως 114,5 εκ (εξωτερικό πλάτος), για εύκολη προσέγγιση και προσπέλαση στα σημεία ανύψωσης. Ο βραχίονας του γερανού να ανυψώνεται και να χαμηλώνει ηλεκτροκίνητα με εύρος ανύψωσης (με ανάρτηση τεσσάρων σημείων) από 26,5 εκ έως 163 εκ. Οι λειτουργίες της ηλεκτρικής απαγωγής των ποδιών και της ηλεκτρικής ανύψωσης του βραχίονα να ελέγχονται από ενσύρματο χειριστήριο που λειτουργεί με μπαταρίες. Ο γερανός να είναι εξοπλισμένος με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστή, καθώς και με ενσωματωμένο σύστημα μηχανικής κατάβασης του ασθενούς και STOP λειτουργίας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Να διαθέτει επίσης ηχητικό σήμα προειδοποίησης χαμηλής μπαταρίας. Ο σκελετός του γερανού να κατασκευάζεται από αλουμίνιο, και τα πλαστικά του σημεία να κατασκευάζονται από πλαστικό ABS. Για την εύκολη μεταφορά του να διαθέτει εργονομικές χειρολαβές οδήγησης-ώθησης. Η άκρη του βραχίονα να διαθέτει κατάλληλη υποδοχή για την πρόσδεση των κατάλληλων στηριγμάτων για την αιώρηση του χρήστη. Για την σωστή συντήρησή του να διαθέτει λογισμικό, το οποίο να ειδοποιεί όταν ο γερανός πρέπει να περάσει από σέρβις. Το ίδιο λογισμικό να προσφέρει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την χρήση του γερανού και τα πρότυπα ανυψώσεων. Να διαθέτει ειδική μπάρα τοποθέτησης του σάκου ανύψωσης, τεσσάρων σημείων με κυρτό σχήμα για την προστασία της κεφαλής του χρήστη. Να μην παρεμβάλλεται στο οπτικό πεδίο του, ώστε να έχει πλήρη επικοινωνία με το φροντιστή. Να είναι πολύ εύκολη και ασφαλής στη χρήση και στην τοποθέτηση του σάκου. Να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: • Μοτέρ 12Vdc • Μπαταρία: 14.4 V NiMH 2.6 Ah • Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 180 κιλά • Μπαταρία μετά από φόρτιση: 50 ανυψώσεις με 75 κιλά/για απόσταση 50 εκ. • Ταχύτητα ανύψωσης με φορτίο 75 κιλά: 4,6 εκ/sec • Συνολικό μήκος: 126 εκ Να συμπεριλαμβάνεται σάκος σε σχήμα ημισέληνου, με στήριγμα κεφαλής από δίχτυ πολυεστέρα. Να μην διαθέτει ραφές και να μην τραυματίζει τον μαλακό ιστό. Να αναπνέει, να στεγνώνει εύκολα και να είναι επιπλέον κατάλληλος για το μπάνιο και το ντους. Να τοποθετεί τον ασθενή σε ημί-καθιστή ή καθιστή θέση ενώ ταυτόχρονα να προσφέρει και στήριξη κεφαλής. Η επιλογή της επιθυμητής θέσης να πραγματοποιείται με την τοποθέτηση του σάκου στην μπάρα του γερανού στις αντίστοιχες διαφορετικά χρωματισμένες θηλιές. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ασθενείς με όλες τις μορφές αναπηρίας. Κατά τη μεταφορά, ο κόκκυγας να παραμένει ελεύθερος και να μην δημιουργούνται σημεία πίεσης. Να έχει μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 300 κιλά | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 7.2 | Ποσότητα, Εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 8.1 | Τροχήλατη καρέκλα τουαλέτας & ντους με τροχούς 24” |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Τροχήλατο κάθισμα WC & ντους, με δύο (2) περιστρεφόμενες ρόδες μπροστά του ίδιου μεγέθους και δύο (2) μεγάλες ρόδες πίσω διαμέτρου 24” με αντιολισθητική στεφάνη χειροκίνησης για αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη και φρένα για τον κάθε πίσω τροχό στο ύψος του μηρού του χρήστη. Η καρέκλα να διαθέτει ανθεκτικό σκελετό από χάλυβα βαμμένο με ειδική λευκή, αντισκουριακή βαφή για επιπλέον προστασία. Η κατασκευαστική δομή του σκελετού να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση του καθίσματος πάνω από την λεκάνη της τουαλέτας και την χρήση της καρέκλας χωρίς να είναι αναγκαία η μετακίνηση του χρήστη από αυτήν. Το κάθισμα να διαθέτει για τον λόγο αυτό μεγάλη οπή σχήματος οβάλ. Να διαθέτει κάθισμα, πλάτη και αποσπώμενα μπράτσα από πολυπροπυλένιο για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση. Να διαθέτει ενιαίο ρυθμιζόμενο υποπόδιο από πολυπροπυλένιο με δυνατότητα να μπαίνει συρταρωτά κάτω από το κάθισμα για αυτοεξυπηρέτηση και διευκόλυνση χρηστών που έχουν την δυνατότητα να σταθούν από μόνοι τους. Να διαθέτει ενιαία χειρολαβή ώθησης για την οδήγηση της καρέκλας από τον φροντιστή. Να έχει διαστάσεις: Συνολικό πλάτος: 69 εκ Πλάτος μεταξύ των μπράτσων: 43,5 εκ Πλάτος καθίσματος: 48 εκ Βάθος καθίσματος: 44 εκ Ύψος καθίσματος: 55 εκ Διαστάσεις οπής καθίσματος: 36 εκ βάθος Χ 21,5 εκ πλάτος Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 130 κιλά Χρώμα: λευκό | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 8.2 | Ποσότητα, Εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 9.1 | Νιπτήρας ηλεκτρικής ανύψωσης |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Νιπτήρας ρυθμιζόμενος καθ΄ ύψος με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, με ενσωματωμένο φωτισμό και καθρέφτη. Να κατασκευάζεται από fiberglass μεγάλης αντοχής, χρώματος λευκού. Να είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να υπάρχει το κατάλληλο ύψος από το έδαφος για τα πόδια του χρήστη με αναπηρικό αμαξίδιο. Το ύψος του να ρυθμίζεται με αδιάβροχο ενσύρματο χειριστήριο παλάμης. Να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: • Εύρος ανύψωσης 25 εκ (65 εκ - 90 εκ). • Πλάτος του νιπτήρα: 60 εκ. • Ταχύτητα ανύψωσης 1,8cm/sec • Μαζί με τον νιπτήρα να συμπεριλαμβάνονται: 1. Σωλήνας αποχέτευσης μήκους από 70 εκ έως 103 εκ 2. Σωλήνες σύνδεσης με τον μείκτη, μήκους 80 εκ 3. Μείκτης ζεστού-κρύου νερού, κατασκευασμένου ειδικά για ΑΜΕΑ, που να εφαρμόζει στην κατασκευή τέλεια. Διακόπτης ασφαλείας χρήσης, ο οποίος να ενεργοποιείται όταν ο νιπτήρας έρχεται σε επαφή με κάποιο αντικείμενο ή τα πόδια του χρήστη. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 9.2 | Ποσότητα, Εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 10.1 | Aσύρματη συσκευή εναλλαγής χρωμάτων |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Ασύρματη συσκευή, η οποία να είναι απόλυτα συμβατή και να συνδέεται ασύρματα με την μοκέτα οπτικών ινών (μέσω της πηγής φωτός), τις κολώνες νερού & την πισίνα με δόνηση φως και μουσική και να ελέγχει το χρώμα φωτισμού τους. Να διαθέτει 8 μεγάλα, στρογγυλά μπουτόν ανάλογα χρωματισμένα, τα οποία να χρησιμοποιούνται για την εναλλαγή των αντίστοιχων χρωμάτων στον συνδεδεμένο εξοπλισμό. Να διαθέτει 9ο μπουτόν, το οποίο να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί τις φυσαλίδες του σωλήνα νερού. Για την ασύρματη σύνδεση να μην χρειάζεται internet ή επιπλέον εξοπλισμός. Να είναι επαναφορτιζόμενη και να συμπεριλαμβάνει φορτιστή, ο οποίος μπορεί να λειτουργεί και ως τροφοδοτικό καλώδιο σε περίπτωση που δεν έχει φορτιστεί η μπαταρία. Να διαθέτει 2 εξωτερικές θύρες jack για την μεταγενέστερη προσθήκη υλικών, 1 θύρα usb (να συμπεριλαμβάνεται καλώδιο) καθώς και φωτεινή ένδειξη μπαταρίας. Να έχει διαστάσεις 12 εκ. ύψος, 37εκ διάμετρος Βάρος: 1340 γρ | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 10.2 | Ποσότητα, Εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 11.1 | Γωνιακή πισίνα για μπαλάκια με δόνηση, φως και μουσική |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Γωνιακή πισίνα για μπαλάκια με δόνηση, φως και μουσική. Η πισίνα να είναι σε σχήμα γωνίας 90ο με δύο κάθετες πλευρές και μία κυκλική πλευρά που ενώνει τις άλλες δύο. Οι διαστάσεις της να είναι 145 x 145 x 72,5 εκ ύψος. Οι πλευρές να είναι πάχους 15 εκ και να διαθέτουν εσωτερικό ξύλινο σκελετό, με επένδυση από αφρώδες, βραδύκαυστο υλικό και κάλυμμα από ανθεκτικό αδιάβροχο, μη τοξικό βινύλιο υψηλής αντοχής. Η πισίνα να διαθέτει ξύλινο πάτο ο οποίος να είναι επίσης επενδυμένος με ανθεκτικό αδιάβροχο, μη τοξικό βινύλιο υψηλής αντοχής. Η εναλλαγή των χρωμάτων να πραγματοποιείται μέσω φωτισμού LED στον πάτο της πισίνας. Να υπάρχουν συνολικά 8 διαφορετικά χρώματα. Στο κάτω μέρος να διαθέτει ηχεία τα οποία να μπορούν να συνδεθούν με συμβατό ηχοσύστημα (δεν συμπεριλαμβάνεται). Η πισίνα να περιλαμβάνει σύστημα δόνησης το οποίο λειτουργεί ανάλογα με τη μουσική. Να περιλαμβάνει διακόπτη, μέσω του οποίου να ρυθμίζεται η δόνηση και ο φωτισμός. Να είναι διαθέσιμη σε πολλά χρώματα, με επιλογή του επιθυμητού. Να είναι απόλυτα συμβατής με όλες τις συσκευές ελέγχου ασύρματης σύνδεσης. | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 11.2 | Ποσότητα, Εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | Ναι (σε όλα) |  |  |
|  | Χρόνος και Τόπος παράδοσης: |  |  |  |
|  | ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτίριο Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, ___/___/______

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………